运风式烘烤箱

使

用

说

明

书

深圳市华宇现代科技有限公司

SHENZHEN HUAYUXIANDAI TECHNOLOGY CO.,LTD.

一、电烤箱规格，尺寸内胆尺寸。

| 型号 | 工作室尺寸 高*宽*深（MM） | 电压 （V） | 功率 (KW） | 温度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运风烘烤箱 | 1050*830*1000mm | 380 | 9 | 200 |

二、电压：三相380V 温度：室温~200℃

三、内部温差：±5℃

四、安装与使用说明：

1）此烤箱为三相五线制（其中一条为零线，双色为地线）；

2）接好电源后，打开电源开关（电源指示红灯亮，电压表指向380V），如果无法启动则为相位接反（马达反转），请及时调整相位，即三条相线调换一下，使马达运转正常；

3）把产品放入烤箱，并关好门；

4）依次设定好：烘烤温度、先按SET键再按<,和上下键设定所需要的温度。烘烤时间、和超温保护器的温度（超温保护器的温度设定应高出温控表高定温度的10~20℃。依次打开加热开关和计时开关，此时烤箱会自动加热（加热指示灯绿色灯亮，电流表走动）。同时计时，待计时器走到所设定的时间时（M为分钟，H为小时S为秒钟），会自动切断加热电源（不再加热）。并报警，烘烤完毕，此时可取出产品；

五、保养与维护：

1）上下班用软布把烤箱表面擦干净，保持烤箱表面清洁，防止表层脱漆影响外观。

2）烤箱内应经常擦拭，以免腐蚀性物质粘附在内胆上，影响烤箱使用寿命。 3）烘烤之温度绝不能超过本机之规定温度。

4）不可将风道和风孔堵死，以保证正常送风风道。

5）在烘烤过程中听到声音异常应立即停止工作，检查马达及风叶轮，以免烧坏马达。

6）高温烘烤物品后，不能立即关掉总开关，应打开风扇开关让热量散发出去后方可关机，以免烤箱局部受热变形。

7）电控制箱应定期检修，由于电热接触器频繁通断，定期更换，以防触头烧坏咬死，不能切断电热电源，炉内温度升高会烤坏产品。

六、常见故障及排除：

1．无风或风很小

1）检查风叶轮是否反转，若反转应把电源线任意两线对换。

2）风叶轮掉下来，应打开烤箱门，取下顶部风叶轮盖板，把风叶轮重新装上去，螺丝旋紧，再盖上盖板。

3）送风马达不转，检查电源是否缺相，缺相应当立即关机检查电源线，或者马达烧坏，应更换马达。

2．温度长不上

1）发热管绕坏，应折掉烤箱右边发热管盖板，更换发热管。

2）发热管电源线烧断或接触不良，应重新接线。

3．温度不下降

1）电热接触器触头烧坏咬死，电热电源不能断开，应更换接触器，

2）温度表损坏，应更换。

3）感温线损坏，应更换

七、电烘箱注意事项：

1．打开送风开关，方可打开加热开关和计时开关。

2．烘烤完毕后，取出产品不可立即关掉送风开关，待烤箱内部温度降至接近常温时，方可关掉送风开关。

3．烘箱进出风口，不能关闭使用（否则后果自负）。

4．超温保护器之高定应高于温控表高定温度10~20 ℃；

5.请尊上述说明使用，使用不当会造成人身安全。

八、售后服务及质量承保

1．我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。

2．在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。

3．用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

4．用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

5．在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务:

1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;

2）由于操作不当而造成的故障或损坏;

3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

6．售后服务电话：0755-27752979